南通市纤维检验所

喷气式原棉异纤快速清除装置采购项目

询价文件

项目编号：XHTC-2025-HW-0695

采 购 人：南通市纤维检验所

代理机构：新华招标有限公司

2025-12

目    录

目    录	2

第一章 询价邀请书	3

第二章 供应商须知前附表及供应商须知	6

第三章 评审办法	17

第四章 采购合同	20

第五章 技术要求	26

第六章 附件/报价文件格式	32

第一章 询价邀请书

项目概况

南通市纤维检验所喷气式原棉异纤快速清除装置采购项目的潜在供应商应在江苏省南京市建邺区西城路300号获取采购文件，并于2025年 月 日14点30分（北京时间）前提交响应文件。

一、项目基本情况

项目编号：XHTC-2025-HW-0695

项目名称：南通市纤维检验所喷气式原棉异纤快速清除装置采购项目

采购方式：询价采购

预算金额：13.3万元（人民币）

最高限价：13.3万元（人民币）

采购需求：喷气式原棉异纤快速清除装置采购项目

合同履行期限：合同签订后20个日历天内交付

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求：

1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：无；

3.本项目的特定资格要求：

（1）本项目不接受联合体投标，中标后不允许转包、分包；

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本项目同一包的投标。

（3）为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该包的投标。

三、获取采购文件

时间：2025年 月 日至2025年 月 日，每天上午09:00至11:00，下午14:00至16:00。（北京时间，法定节假日除外）

地点：江苏省南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C座3楼

方式：现场领购。需携带有效的法人代表授权书原件及被授权人身份证复印件加盖公章。

招标文件售价300元/包。文件售后不退。未向代理机构购买招标文件并登记的潜在供应商均无资格参加本项目。

网上获取。将项目编号XHTC-2025-HW-0695作为邮件主题发到邮箱BM@zhaobiao321.com，按照自动回复的邮件指引完成报名。

四、报价文件提交

截止时间：2025年 月 日14点30分(北京时间）

地点：江苏省南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园C3座

五、其他补充事宜

响应文件递交时间：2025年 月 日14点00分(北京时间)至2025年 月 日14点30分（北京时间）。逾期递交的投标文件恕不接受。

采购项目需要落实的政府采购政策：

节约能源、保护环境、扶持不发达地区和少数民族地区、促进中小企业发展、支持监狱企业发展、促进残疾人就业、政府采购信用担保等。

六、凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：南通市纤维检验所

地址：江苏省南通市通州区新世纪大道266号江海智汇园C3座

联系方式：彭老师，0513-51008321

2.采购代理机构信息

名称：新华招标有限公司

地址：江苏省南京市建邺区西城路300号君泰国际大厦C3楼

联系方式：顾女士，025-83715090

3.项目联系方式

项目联系人：顾女士

电话：025-83715090

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

一、供应商须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1.1 | 项目名称 | 详见第一章 |
| 1.2 | 采购人 | 详见第一章 |
| 1.3 | 采购内容 | 详见第五章技术要求 |
| 2.1 | 采购范围 | 详见第一章 |
| 3.1 | 资金来源 | 财政资金 |
| 3.2 | 预算金额 | 人民币13.3万元 |
| 4.1 | 供应商 资格要求 | 详见第一章 |
| 5 | 采购方式 | 询价 |
| 7.1 | 踏勘现场 | 本项目不组织踏勘 |
| 13.4 | 报价文件份数 | 报价文件一式4份，其中正本1份，副本3份 电子版标书1份：U盘（正本盖章扫描件，DOC或PDF格式，不退）。 |
| 15 | 报价保证金额 | 本项目不收取保证金。 |
| 16 | 报价有效期 | 90日历天（从报价文件递交截止之日算起） |
|  | 报价文件开启 | 详见第一章 |
| 19 | 报价文件递交地点及截止日期 | 递交地点：同报价文件开启地点 递交截止时间：同报价文件开启时间 |

二、供应商须知

（一）总则

1、项目说明

1.1项目名称：南通市纤维检验所喷气式原棉异纤快速清除装置采购项目。

1.2采购人：南通市纤维检验所。

1.4代理机构：新华招标有限公司。

1.5项目内容：喷气式原棉异纤快速清除装置采购项目。

2、采购范围

2.1本次采购范围：见前附表。

3、资金来源、预算金额

3.1资金来源：财政资金。

3.2预算金额：见前附表。

4、合格的供应商

4.1供应商须具备资质：见前附表。

5．采购方式

5.1．本采购项目参照《中华人民共和国政府采购法》等有关法律、行政法规和部门规章，通过询价的方式，按询价文件中规定的评审办法对供应商进行评价，择优选择服务单位。

6．技术要求

详见“第五章 技术要求”

7、踏勘现场及答疑（本项目不适用）

8、参与本次采购的费用

8.1供应商应承担其编制报价文件与递交报价文件所涉及的一切费用。不论成交结果如何，采购人及采购代理机构在任何情况下无义务也无责任承担这些费用。

（二）询价文件

9、询价文件的组成

9.1询价文件除以下内容外，采购人在采购期间发出的答疑纪要和其它补充修改函件，均是询价文件的组成部分，对供应商起约束作用。

询价文件包括下列内容：

第一章 询价邀请书

第二章 供应商须知前附表及供应商须知

第三章 评审办法

第四章 采购合同

第五章 技术要求

第六章 附件/报价文件格式

9.2供应商购取询价文件后，应仔细检查询价文件的所有内容，如有残缺应在领到询价文件后24小时内向采购代理机构提出，否则，由此引起的损失自负；供应商同时应认真审阅询价文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，如果供应商的报价文件没有按照询价文件要求提交全部资料或者报价文件没有对询价文件做出实质性报价，其风险应由供应商自行承担，并根据有关规定，其报价有可能被拒绝。

10. 询价文件的澄清和修改

10.1任何已登记并领取了询价文件的潜在供应商，在发现询价文件存在混淆或错乱等问题时，可要求采购人或采购代理机构对询价文件进行澄清。澄清要求应在报价文件截止期3日前，按询价采购公告中的联系地址以书面形式送达采购人或采购代理机构，采购人或采购代理机构将以书面形式予以答复，答复中包括原提出的问题，但不包括问题的来源。

10.2在报价文件截止期3日前任何时候，采购人或采购代理机构无论出于何种原因，均可对询价文件用补充文件的方式进行澄清和修改。该文件为询价文件的组成部分，对所有领取了询价文件的潜在供应商均具有约束力。

10.3对询价文件的澄清和修改，将书面通知已领取询价文件的潜在供应商，并在刊登本次询价采购公告的媒体上发布变更公告。供应商应于收到补充文件的当日以书面形式回复确认。

10.4为使供应商有足够的时间按询价文件的修改要求修正报价文件，采购人或采购代理机构可酌情推迟报价文件的递交截止日期和开启时间，并在提交报价文件递交截至时间3日前，书面通知所有登记并备案并领取了询价文件的潜在供应商，同时在本次刊登询价采购公告的媒体上发布变更公告。采购人和供应商的权利及义务将受到新的截止期的约束。

10.5采购人将视情况确定是否有必要召开报价前答疑会。如果召开报价前答疑会，采购人或采购代理机构将通知所有已领取了询价文件的供应商。

（三）报价文件的编制

11、报价文件的语言及度量衡单位

11.1报价文件和来往信函均以中文书写。确有需要时，相关内容可以使用其他语言书写，但必须同时提供中文译文，不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文译文为准。

11.2报价文件中所使用的计量单位，除询价文件中有特殊要求外，均采用国家法定计量单位。

12、报价文件组成（★为必须提供项）

12.1报价文件

★（1）报价一览表（格式见附件）

★（2）分项（明细）报价表（格式见附件）

★（3）报价函（格式见附件）

★（4）响应偏离表（格式见附件）

（5）技术方案

（6）售后服务承诺

★（7）营业执照副本

★（8）最近3个月任意一个月缴纳社会保障金的银行转账汇款单

★（9）最近3个月任意一个月纳税的银行转账汇款单

★（10）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（需提供上一年度的财务状况报表）

★（11）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

★（12）法定代表人授权书（原件，如法人未到询价评审现场需提供，格式见附件）

（13）报价方认为需要加以说明的其他内容

报价方必须按上述统一格式及顺序制作报价文件，否则可能被视为无效报价。

13、报价文件格式及要求

13.1报价文件必须工整、规范、统一、清晰，采用A4幅面纸双面打印，胶装成册、标注页码。

13.2报价方应当按照询价文件规定的统一格式填写报价文件，报价文件开始部分应当有目录，以及方便询价小组评审使用的项目索引。

13.3报价方名称应当填写全称，同时加盖公章，公章与全称相符。

13.4报价文件一式4份，其中正本1份，副本3份在每一份文件上要注明“正本”或“副本”字样。如果正本与副本不符，以正本为准

13.5报价文件需提供电子版文件。如果纸质正本与副本、电子报价文件不符，以纸质正本为准。电子报价文件提交要求：

(1)电子报价文件采用U盘递交；

(2)U盘应加贴标签，注明“项目名称、项目编号、包号、报价方名称”，每包单独密封；

(3)电子报价文件为纸质正本报价文件的PDF格式或DOC格式文档，目录与相应内容具有链接索引功能，文件名格式：“第X包—项目名称—报价方名称”。

13.6报价文件必须打印或用黑色、蓝黑色墨水填写。

13.7报价一览表必须按照规定的格式填写，不得自行增减内容。

13.8报价文件必须由法定代表人或授权代表签署。

13.9报价文件不得随意涂改和增删。如有修改错漏之处，必须由法定代表人或授权代表签字、盖章。

13.10报价文件因字迹潦草或表述不清以及复印件不清所引起的后果由供应商自行负责。

14、报价

14.1所有报价均以人民币为货币单位。

14.2所有单价和总价按照报价一览表和合同格式要求填报。报价应包括货款、标准附件、备品备件、专用工具、包装、安装、调试、培训、保修等费用和税金；

14.3报价文件的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以各项单价金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；单价金额小数点有明显错位的，以总价为准，并修改单价；不同语言文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。报价方不接受以上修正的视为无效报价。

14.4报价方对同一种货物只允许有一种报价，采购人不接受任何有选择的报价或者有附加条件的报价。

14.5询价小组对报价方每个项目各品种物资报价进行评定。若三分之二以上评委认定最低报价或者重要分项报价明显不合理或者低于成本，有可能影响产品质量和不能诚信履约的，询价小组应当要求其在规定期限内提供书面文件予以解释说明，并提交相关证明材料，否则询价小组有权视其为低价恶意竞争，否决其报价文件。

15．报价保证金（本项目不适用）

16. 报价有效期

1.报价文件自报价截止时间起90日内保持有效。

2.报价文件有效期需要延长的，采购人可与供应商进行协商，并以书面形式予以确认，报价保证金有效期相应延长。报价方拒绝延长有效期不影响退还报价保证金。同意延长有效期的报价方不能修改报价文件。

3.在询价过程中，报价方发生合并、分立、破产等重大变化时，应当及时书面告知采购人及采购代理机构。

17．报价文件的制作和签署

17.1报价文件须用中文编写，并须有序地装订成册，不得采用活页方式装订，装订须牢固不易拆散和换页（胶装），报价文件中不得留有空白页（如隔页纸）。

17.2报价文件的正本，一律用不褪色的墨水书写或打印，加盖供应商单位公章，并由供应商的法定代表人或其授权的代理人签署。报价文件的副本可采用正本的复印件。

17.3任何行间插字、涂改或增删，必须由报价文件签字人姓或首字母在旁边签字才有效。

17.4采购人拒绝接受以电报、电话、传真、电子邮件形式递交的报价。

17.5供应商在报价过程中相关文件的签订、履行、通知等事项的书面文件中的单位盖章、印章、公章等处均仅指与供应商名称全称相一致的标准公章，不得使用其他形式（如带有“专用章”等字样）的印章。

（四）报价文件的提交

18．报价文件的密封和标记

18.1报价文件的正本和副本统一装入密封袋内，封口处应当有报价方单位公章，封面上注明“项目名称、项目编号、包号、报价方名称”字样。

18.2报价方应当在询价文件明确的递交报价文件截止时间前，将报价文件送达采购人指定地点。逾期递交的报价文件，采购人将拒收。

18.3电报、电话、电传、邮寄等形式的报价文件概不接受。

18.4报价文件未按要求密封、标记的，采购人有权拒收。

19．报价文件的提交

19.1 报价文件的递交地点：见供应商须知前附表。

19.2 报价文件提交的截止时间：见供应商须知前附表。

19.2.1采购人可按本须知相应项规定以修改补充通知的方式，酌情延长提交报价文件的截止时间。在此情况下，供应商的所有权利和义务以及供应商受制约的截止时间，均以延长后新的报价文件递交的截止时间为准。

20．迟交的报价文件

20.1 采购人在本须知相应项规定的报价文件递交的截止时间以后收到的报价文件，将被拒绝并退回给供应商。

21．报价文件的补充、修改与撤回

21.1 供应商在提交报价文件以后，在规定的报价文件递交的截止时间之前，可以书面形式补充修改或撤回已提交的报价文件，并以书面形式通知采购人。补充、修改的内容为报价文件的组成部分。

21.2 供应商对报价文件的补充、修改，应按本须知相应项有关规定密封、标记和提交，并在报价文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。

21.3在报价文件递交的截止时间之后，供应商不得补充、修改报价文件。

21.4 在报价文件递交的截止时间至报价有效期满之前，供应商不得撤回其报价文件，否则其报价保证金将被没收。

（五）询价评审

22.询价开启

22.1报价方不足3家的不得开始询价。

23. 询价小组

23.1采购代理机构根据有关法律法规，结合本项目特点组建询价小组。询价小组由采购人代表和评审专家共三人以上单数组成，其中评审专家的人数不少于询价小组成员总数的三分之二。

24.评审原则

(1)评审工作严格遵守公平、公正、择优的原则；

(2)对所有响应询价文件实质性要求的供应商一视同仁；

(3)根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

25. 评审方法

最低价法。技术和商务评审合格的报价视为有效报价，按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列，以提出最低报价的报价方作为预成交供应商。询价小组认定为低价恶意竞争的视为无效报价。

26. 询价评审程序

(1)审查响应文件的有效性，完整性。询价小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。 询价小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

(2)出具评审报告。询价小组根据全体成员签字的原始评审记录和评审结果编写评审报告。评审报告主要内容由询价小组全体成员逐页签字确认。询价小组成员对需要共同认定的事项存在争议的，按照少数服从多数的原则做出结论。持不同意见的询价小组成员应当在评审报告上签署不同意见并说明理由；只签字未写明不同意见或者只写明不同意见未说明理由的，视为无意见；不签字的，不影响评审报告的有效性。评审报告应当包括下列主要内容：

- 邀请供应商参加采购活动的具体方式和相关情况，以及参加采购活动的供应商名单；

- 评审日期和地点，询价小组成员名单；

- 评审情况记录和说明，包括对供应商的资格审查情况、供应商响应文件评审情况、谈判情况、报价情况等；

- 提出的成交候选人的名单及理由。

评审报告应当由询价小组全体人员签字认可。询价小组成员对评审报告有异议的，询价小组按照少数服从多数的原则推荐成交候选人，采购程序继续进行。对评审报告有异议的询价小组成员，应当在报告上签署不同意见并说明理由，由询价小组书面记录相关情况。询价小组成员拒绝在报告上签字又不书面说明其不同意见和理由的，视为同意评审报告。

27. 评审过程及保密原则

28.1递交报价文件之后，直到授予成交供应商合同止，凡与本次采购有关人员对属于评审、澄清、报价的有关资料以及成交意向等，均不得向供应商或其他无关人员透露。

28.2在评审期间，供应商试图影响采购单位和询价小组的任何违规活动，其报价视为无效，并承担相应的法律责任。

28. 报价方及其报价文件有下列情形之一的，按无效报价处理：

(1)属于禁止参加政府采购活动的供应商的；

(2)应交未交报价保证金的或保证金金额不足的；

(3)未按照询价文件规定要求密封、签署、盖章的；

(4)报价有效期不符合询价文件要求的；

(5)提供虚假样品或者借用、冒用其他供应商样品的；

(6)不符合法律、法规和询价通知书中规定的其他实质性要求的。

29.串标

29.1供应商存在以下情形的，认定为串通投标行为，并按无效投标处理：

（1）不同供应商的报价文件内容雷同或错、漏之处一致且不能合理解释的；

（2）不同供应商的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；

（3）由同一人携带两个及以上供应商的企业资料参与报价的（包括资格审查、领取报价资料、交纳或退还报价保证金）；

（4）有关法律、法规或规章规定的其他串通投标行为。

（六）确定成交

30. 确定成交供应商

30.1评审结束后2个工作日内，采购人根据询价小组提出的书面评审报告，确定成交供应商。

排名第一的预成交供应商有正当理由放弃成交（无正当理由放弃成交的，不予退还报价保证金；情节严重的，剔除出库），或者因不可抗力不能履行合同，或者被查实存在影响评审结果等违法情形、不符合成交条件的，采购人可以按照评审排序结果依次确定其他预供应商为成交供应商，也可以重新组织采购。

31.成交通知

31.1采购人在确定成交供应商后，以书面形式向成交供应商发出《成交通知书》。

31.2《成交通知书》是签订合同草案的依据。《成交通知书》不能作为成交供应商发货的依据，供应商应待正式合同签订后再启动发货，否则，由此造成的后果由成交供应商自行承担。

32.成交服务费

32.1成交供应商须在领取成交通知书时，向代理机构交纳成交服务费。

32.2成交服务费收取标准：按照固定金额7000元收取，由中标单位支付。

32.3成交供应商未按上述规定交纳服务费的，代理机构将没收其报价保证金，且采购人有权取消其成交资格和拒签合同。

（七）签订合同

33.签订合同

33.1采购人与成交供应商应当在成交通知书发出之日起30日内，按照采购文件确定的合同文本以及采购标的、规格型号、采购金额、采购数量、技术和服务要求等事项签订政府采购合同。

33.2询价文件、成交供应商的报价文件、补充报价文件、澄清承诺、说明、补正和《成交通知书》等，均为签订合同的依据。

33.3所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。

33.4成交供应商应当按照合同约定履行义务，不得向他人转让成交项目，也不得将成交项目分包向他人转让或委托加工。

（八）产品质量检验验收

34.产品质量检验验收

产品验收过程中，若验收不合格，采购人有权拒收货物和解除采购合同，由此造成的损失，由成交供应商承担。

（九）解释权限

35.本询价文件由采购人及代理机构负责解释。

第三章 评审办法

评审方法及评审标准

    - 第一部分：资格性和符合性评审

资格性和符合性审查表

项目名称：                   项目编号：                      包号：

| 审查项目 | 是否合格 |  | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 报价方1 | …… |  |
| 一、资格性审查内容 |  |  |  |
| 1.营业执照 |  |  |  |
| 2.依法缴纳税收和社会保障资金的证明 |  |  |  |
| 3.近三年内，在经营活动中没有重大违法记录的声明 |  |  |  |
| 4.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度 |  |  |  |
| 5.履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料 |  |  |  |
| 6.符合采购文件第一章“本项目的特定资格要求”中第2条的证明材料 |  |  |  |
| 7.投标人不是为本项目某包提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商的声明 |  |  |  |
| 二、符合性审查内容 |  |  |  |
| 1.报价文件密封完好 |  |  |  |
| 2.报价文件签署、盖章齐全完整 |  |  |  |
| 3.报价文件组成齐全完整 |  |  |  |
| 4.报价文件有效期满足询价文件要求 |  |  |  |
| 5.报价文件对招标文件实质性条款进行响应 |  |  |  |
| 综合评定 |  |  |  |
| 说明：1.合格打“√”，不合格打“×”。 2.有一项内容不合格，综合评定为不合格。 3.采购人应当结合采购项目实际情况，适当增减调整审查内容。 |  |  |  |

    - 第二部分：评审方法

本项目采用最低价法。技术和商务评审合格的报价视为有效报价，按照报价由低到高顺序排列，报价相同的，按照技术指标优劣顺序排列，以提出最低报价的报价方作为预成交供应商。询价小组认定为低价恶意竞争的视为无效报价。

- 第四章 采购合同

（以实际签订合同为准）

采购合同（货物）（合同编号）

项目名称：

项目编号：

甲方：（买方）南通市纤维检验所

乙方：（卖方）

甲、乙双方根据南通市政府招标代理机构项目（项目编号：）询价采购的结果，签署本合同。

## 一、合同内容

1.1 标的名称：

1.2 标的质量：

1.3 标的数量（规模）：

1.4 履行时间（期限）：

1.5 履行地点：

1.6 履行方式：

1.7 包装方式：

## 二、合同金额

2.1本合同金额为（大写）：_______圆（___元）人民币或其他币种。

## 三、技术资料

3.1乙方应按招标文件规定的时间向甲方提供使用货物(包含与货物相关的服务)的有关技术资料。

3.2没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

## 四、知识产权

4.1乙方应保证甲方在使用、接受本合同货物（包含与货物相关的服务）或其任何一部分时不受第三方提出侵犯其专利权、版权、商标权和工业设计权等知识产权的起诉。一旦出现侵权，由乙方负全部责任。

## 五、产权担保

5.1乙方保证所交付的货物（包含与货物相关的服务）的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。

## 六、履约保证金

6.1乙方交纳人民币_________元作为本合同的履约保证金。（不得超过合同金额的10%）

6.2合同履行结束后，甲方应及时退还交纳的履约保证金。

6.2.1履约保证金退还方式：

6.2.2履约保证金退还时间：

6.2.3履约保证金退还条件：

6.2.4履约保证金不予退还的情形：

## 七、合同转包或分包

7.1乙方不得将合同标的转包给他人履行。

7.2乙方不得将合同标的分包给他人履行。

7.3乙方如有转包或未经甲方同意的分包行为，甲方有权给予终止合同。

## 八、合同款项支付

8.1合同款项的支付方式及进度安排

8．1.1 预付款支付时间：无。

8.1.2 尾款支付时间：设备到货安装培训验收后7个工作日，尾款支付比例：合同金额的100%。

8.2当采购数量与实际使用数量不一致时，乙方应根据实际使用量供货，合同的最终结算金额按实际使用量乘以成交单价进行计算。

## 九、税费

9.1本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担。

- 质量保修范围和保修期及售后服务

10.1 乙方应按招标文件规定的货物性能、技术要求、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。

10.2 乙方提供的货物在质量期内因货物本身的质量问题发生故障，乙方应负责免费更换。对达不到技术要求者，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

（1）更换：由乙方承担所发生的全部费用。

（2）贬值处理：由甲乙双方合议定价。

（3）退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

10.3 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后在_________小时内到达甲方现场。

10.4 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

10.5上述的货物免费保修期为1年（自交货验收合格之日起计），因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

## 十一、项目验收

11.1 甲方依法组织履约验收工作。

11.2 甲方在组织履约验收前，将根据项目特点制定验收方案，明确履约验收的时间、方式、程序等内容，并可根据项目特点对服务期内的服务实施情况进行分期考核，综合考核情况和服务效果进行验收。乙方应根据验收方案内容做好相应配合工作。

11.3 对于实际使用人和甲方分离的项目，甲方邀请实际使用人参与验收。

11.4 如有必要，甲方邀请参加本项目的其他供应商或第三方专业机构及专家参与验收，相关意见将作为验收书的参考资料。

11.5 甲方成立验收小组，按照采购合同的约定对乙方的履约情况进行验收。验收时间、验收标准见招标文件验收内容。验收时,甲方按照采购合同的约定对每一项技术、商务要求的履约情况进行确认。验收结束后,验收小组出具验收书,列明各项标准的验收情况及项目总体评价,由验收双方共同签署。验收结果与采购合同约定的资金支付及履约保证金返还条件挂钩。履约验收的各项资料存档备查。

11.6 验收合格的项目,甲方根据采购合同的约定及时向乙方支付合同款项、退还履约保证金。验收不合格的项目，甲方依法及时处理。采购合同的履行、违约责任和解决争议的方式等适用《民法典》。乙方在履约过程中有政府采购法律法规规定的违法违规情形的,甲方将及时报告本级财政部门。

## 十二、货物的包装、发运及运输

12.1 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。乙方对货物的包装应符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》、《快递包装政府采购需求标准（试行）》的规定。

12.2 使用说明书、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

12.3 乙方在货物发运手续办理完毕后24小时内或货到甲方48小时前通知甲方，以准备接货。

12.4 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

12.5 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

## 十三、违约责任

13.1 甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付拒收货款总值的违约金。

13.2 甲方无故逾期验收和办理货款支付手续的,甲方应按逾期付款总额每日向乙方支付违约金。

13.3 乙方逾期交付货物的，乙方应按逾期交货总额每日千分之六向甲方支付违约金，由甲方从待付货款中扣除。逾期超过约定日期10个工作日不能交货的，甲方可解除本合同。乙方因逾期交货或因其他违约行为导致甲方解除合同的，乙方应向甲方支付合同总值的违约金，如造成甲方损失超过违约金的，超出部分由乙方继续承担赔偿责任。

13.4 乙方所交的货物品种、型号、规格、技术参数、质量不符合合同规定及招标文件规定标准的，甲方有权拒收该货物，乙方愿意更换货物但逾期交货的，按乙方逾期交货处理。乙方拒绝更换货物的，甲方可单方面解除合同。

## 十四、不可抗力事件处理

14.1 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

14.2 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

14.3 不可抗力事件延续120天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

## 十五、解决争议的方法

15.1甲乙双方因合同签订、履行而发生的一切争议，应通过友好协商解决。如协商不成由甲方住所地人民法院管辖。

## 十六、合同生效及其它

16.1 合同经双方法定代表人或授权委托代表人签字并加盖单位公章后生效。

16.2本合同未尽事宜，遵照中华人民共和国现行法律法规有关条文执行。

16.3 本合同正本一式两份，具有同等法律效力，甲方、乙方各执一份。

甲方：                        乙方：

地址：                       地址：

法定代表人或授权代表：        法定代表人或授权代表：

联系电话：                    联系电话：

签订日期：      年  月  日

第五章 技术要求

一、技术参数

（一）项目概况

项目名称：南通市纤维检验所喷气式原棉异纤快速清除装置采购项目

采购方式：询价采购

预算金额：13.3万元（人民币）

（二）项目需求

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 精细开棉机 | 1台 |  |
| 2 | 主控系统 | 1套 | 含监控软件、控制板等 |
| 3 | 剔除装置 | 2套 | 含MAC阀 |
| 4 | 主风机 | 1套 |  |

1. 精细开棉机1台

超小型化的原棉精细开松装置。通过多级牵伸和梳针打手的差速转动，将原棉开松成为松散的小棉团，单个棉团重量不超过3克，使原棉中的异纤充分暴露在棉团表面，为后续光学检测创造最优条件，从而提高检测效率；功率≤3Kw。

2. 主控系统1套

主控系统采用强电和弱电分离的方案设计；强电部分主要负责整机电气控制和保护工作，主要包括保护开关、接触器、变频器、开关电源、接线端子排、电缆等；其中变频器用来调整除杂单元的吸废棉风机的频率，改变吸废棉风机的抽力，使之匹配主通道的风压并在废棉箱口形成静态区；开关电源为相机、板卡、气阀、工控一体机等弱电器件供电。弱电部分主要负责图像处理、气阀驱动、报警灯驱动和人机交互等工作，主要包括块FPGA图像处理卡、气阀主控板、IO驱动板、工业一体机等；主控系统具有关键部件自检、报警信号输出、操作日志及历史数据查询等功能；采用以太网与各处理模块进行通讯。

- 剔除装置2套：

装置需包含喷气阀阵列，吸废棉通道、储气罐，气压调节单元、压缩气过滤单元、抽杂风机、管道及相应控制系统；气阀阵列的空间分辨率≧1.5cm/喷气孔；具有并行处理能力，同时处理3个以上喷气信号来源；可与主控系统采用以太网通讯；剔除准确率达到95%以上；具有不同模块的喷气统计功能。

- 主风机1套

3Kw输棉风机，配有3Kw变频器，梳棉管道含补风口和泄风口。

5. 其他

5.1 整机最大尺寸（mm）：3000×1000×1500

5.2 检测区宽度：600mm

5.3 单次检测时间（样本50Kg）：20分钟

5.4 整机功耗：220Vac 5Kw

5.5 使用要求：环境温度5～35℃，气源0.6MPa 500L/min

5.6 MTBF：≧5000h

二、商务要求

1、项目建设目标

南通市纤维检验所喷气式原棉异纤快速清除装置。

2、相关标准及规范

符合各项国家标准和规范。

3、质量、安全、技术规格、物理特性等要求

符合各项国家质量和安全标准。

4、服务期和服务地点

服务期：对于采购方发起的服务请求，2天内给出维修方案，最多20日需完成此项目服务；

服务地点：南通市纤维检验所现场。

5、配件质保期：验收合格后1年。

6、付款方式：交货完成并验收通过后7个工作日内，供应商开具符合采购人要求的发票，采购人支付全款。

第六章 附件/报价文件格式

1、报价文件编制须知：

（1）编写报价文件时，请严格按照本文件“第二章第二条第（三）款”的要求编写；

（2）凡本章附件中列明格式的内容，报价人需严格按照给定格式进行填写。

2、报价文件需包含（★为必须提供项）：

★（1）报价一览表（格式见附件）

★（2）分项（明细）报价表（格式见附件）

★（3）报价函（格式见附件）

★（4）响应偏离表（格式见附件）

（5）技术方案

（6）售后服务承诺

★（7）营业执照副本

★（8）最近3个月任意一个月缴纳社会保障金的银行转账汇款单

★（9）最近3个月任意一个月纳税的银行转账汇款单

★（10）良好的商业信誉和健全的财务会计制度证明材料（需提供上一年度的财务状况报表）

★（11）参加本次采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明

★（12）法定代表人授权书（原件，如法人未到询价评审现场需提供，格式见附件）

（13）报价方认为需要加以说明的其他内容

附件1、报价一览表

报价一览表

采购项目编号：

| 序号 | 项目内容 | 报价总价 （人民币：万元） | 服务期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  | 大写： 小写： |  |  |

供应商开户银行（全称）：

供应商银行账号：

供应商名称（盖章）：

供应商地址：

供应商授权代表(签字) ：

注：1、此表除在响应文件中提供外，还应按“供应商须知”的规定密封标记单独提交一份。

2、此表中，报价总价应和分项（明细）报价表总价相一致。

附件2、分项（明细）报价表

分项（明细）报价表

附件3、报价函

报  价  函

（采购人名称）：

我方参加（项目编号、项目名称）询价采购活动，并对（包号或货物名称）进行报价。

一、按照询价文件规定递交报价文件正本份和副本份。

二、我方已完全理解询价文件的全部内容，自愿接受并执行询价文件的全部条款。

三、本报价文件有效期自询价开始之日起90日内有效。

四、我方在参与询价前已仔细研究了询价文件和所有相关资料，同意询价文件的相关条款。

五、我方声明报价文件及所提供的一切资料均真实无误及有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与询价有关的任何其它或信息。

六、我方承诺自愿遵守、执行军队采购管理法规制度及政策规定。

七、联系方式

联 系 人：        电话：          传    真：

地    址：                        邮政编码：

开户名称：

开户银行：

银行账号：

供应商全称：（盖章）

法定代表人（或授权代表）：（签字）

年  月  日

附件4、响应偏离表

响应偏离表

供应商名称：采购编号：

| 序号 | 询价文件条目号 | 询价文件要求 | 偏离程度 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

被授权人签字、盖单位公章：

注：供应商应对询价文件技术要求和商务要求逐条填写偏离情况（正偏离、负偏离或无偏离），并说明偏离的具体内容及做出必要说明。供应商应对故意隐瞒偏离的行为承担责任。

附件5、法定代表人授权书

法定代表人授权书

授权书声明：注册于中华人民共和国的（供应商名称）的在下面签字的（法定代表人姓名、职务）代表本公司授权的在下面签字的（被授权人的姓名、职务）为本公司的合法代理人，就（项目名称）项目【招标编号：】的申请、谈判、签约、履约等具体工作，并签署全部有关文件。我公司对被授权人的签名负全部法律责任。

本授权书于年月日盖章生效，特此声明。

法定代表人签字或盖章

被授权人签字

供应商公章

日期

（后附法定代表人和被授权人身份证复印件加盖公章）