
南通市产品质量监督检验所本安火花试验系统及拉力试验机采购安装项目
招标文件

采购文件编号：ZRNT20230551
、
南通市产品质量监督检验所

2023年9月4日
目 录
第一部分  投标邀请
第二部分  投标须知
第三部分  项目需求
第四部分  开标和评标
第五部分  投标文件组成
 投标邀请

项目概况

 (南通市产品质量监督检验所本安火花试验系统及拉力试验机采购）招标项目的潜在投标人应在（本项目采购代理机构）获取招标文件，并于2023年9月25日9点30分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

项目编号：ZRNT20230551
项目名称：南通市产品质量监督检验所本安火花试验系统及拉力试验机采购安装项目

项目类型：货物

所属行业：工业

预算金额：30万元

最高限价：30万元，投标报价超过本项目最高限价，作无效报价处理。

采购需求：详见采购文件，请仔细研究。

合同履行期限：合同签订后，三个月内完成各系统安装、调试工作。

二、申请人的资格要求：

1.满足以下条件：具有独立承担民事责任的能力；具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

2.供应商2020年1月1日至今在“信用中国”网没有被列入失信惩戒信息记录、“国家信用公示系统”没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。提供相应网站查询截图，并加盖投标人单位公章。

3.本项目的特定资格要求：本系统为成套系统，投标方应具有供应本系统内所有分项目的资质和能力：提供设计、安装、售后等能力，包括但不限于企业单位介绍、生产制造场所和设备图片、售后服务内容清单。

4.本项目不接受联合体投标。

三、获取招标文件

时间：2023年9月4日至2023年9月18日17:00。

地点：崇川区崇川路产业技术研究院9号楼10楼1004

方式：携带营业执照副本复印件加盖公章，至代理机构获取。联系方式：王工，15006287999。
四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

2023年9月25日9点30分（北京时间）。逾时，招标人将拒绝接受投标响应文件。

地点：南通市崇川区国强路119号会议室，如有变动另行通知。

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

1.投标保证金：免收

2.项目开标活动模式：见面开标模式，投标供应商在南通市崇川区国强路119号会议室参加开标会。

3.项目演示：无。

4.对项目需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）的询问、质疑请向招标人提出，由招标人负责答复；对项目招标文件其它部分的询问请向代理机构经办人提出。

5.供应商应依照规定提交各类声明函、承诺函，不再同时提供原件备查或提供有关部门出具的相关证明文件。但中标供应商应做好提交声明函、承诺函、认证、业绩等相应原件的核查准备；核查后发现虚假或违背承诺的，依照相关法律法规规定处理。

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1.招标人信息

名称：南通市产品质量监督检验所

联系人：张女士 

联系方式：13962943018 

2.招标代理机构信息

名称：江苏中润工程建设咨询有限公司

地址：南通市崇川路58号

联系方式：王工0513-55887688 13906272111
第二部分  投标须知
一、总则

1.招标方式
1.1 本次招标采取公开招标方式，本招标文件仅适用于招标公告中所述项目。

2.合格的投标人
2.1满足招标公告中供应商的资格要求的规定。

2.2 满足本文件实质性条款的规定。

3.适用法律
3.1本次招标及由此产生的合同受中华人民共和国有关的法律法规制约和保护。

4.投标费用
4.1本项目工本费300元/份，于获取采购文件时支付给采购代理机构，无论是否中标售后不退。

4.2本项目收取采购代理服务费2700元。专家费用按南通市财政局通财购（2018）18号文件执行，由成交供应商承担。供应商在报价时应综合考虑（不单列）。

代理费等费用定标后由中标候选人支付给代理机构。因中标人原因导致中标结果变更或取消中标资格等，代理费等不予退还。
5.招标文件的约束力
5.1 投标人一旦参加本项目采购活动，即被认为接受了本招标文件的规定和约束。

6.招标文件的解释

6.1招标文件需求部分（供应商资格要求、项目需求、商务技术评分标准）由招标人解释，其它部分由代理机构解释。

二、招标文件

1.招标文件构成
1.1 招标文件由以下部分组成：

（1）招标邀请

（2）投标须知

（3）项目需求

（4）开标和评标

（5）投标文件组成

（6）附件（如有）

请仔细检查招标文件是否齐全，如有缺漏请立即与代理机构联系解决。

1.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条款和规范等要求。按招标文件要求和规定编制投标文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标文件对招标文件作出实质性响应，否则其风险由投标人自行承担。

2.招标文件的澄清
2.1 任何要求对招标文件进行澄清的投标人，应在投标截止期十日前按招标公告中的通讯地址，以书面形式通知招标人。招标人有权对发出的招标文件进行必要的澄清或修改

2.2招标人视情组织答疑会

3.招标文件的修改
3.1 在投标截止时间前，代理机构可以对招标文件进行修改。

3.2 代理机构有权按照法定的要求推迟投标截止日期和开标日期。

3.3 招标文件的修改将在南通市市场监督管理局网站公布，补充文件将作为招标文件的组成部分，并对投标人具有约束力。

三、投标文件的编制

1.投标文件的语言及度量衡单位
1.1 投标人提交的投标文件以及投标人与代理机构就有关投标的所有来往通知、函件和文件均应使用简体中文。

1.2 除技术性能另有规定外，投标文件所使用的度量衡单位，均须采用国家法定计量单位。

2.投标文件构成
2.1 投标人编写的投标文件应包括资格审查证明材料文件、商务技术标文件、价格标文件。供应商按“第五部分 投标文件组成”要求编写投标文件

3.投标有效期
3.1投标有效期为代理机构规定的开标之日后六十（60）天。投标有效期比规定短的将被视为非响应性投标而予以拒绝。

4.投标有效期的延长
4.1在特殊情况下，代理机构于原投标有效期满之前，可向投标人提出延长投标有效期的要求。这种要求与答复均应采用书面形式。投标人可以拒绝代理机构的这一要求而放弃投标，同意延长投标有效期的投标人既不能要求也不允许修改其投标文件。受投标有效期约束的所有权利与义务均延长至新的有效期。

5.投标人资格要求

5.1投标人应具备承担本项目的资格要求。

四、投标文件的递交

1.响应文件的提交
1.1响应文件四部分内容（资格审查文件、商务技术文件、价格文件、电子响应文件）须分别单独密封，并牢固装订成册，不得相互混淆。价格文件不得出现于其他响应文件中。

1.2响应文件每一部分内容均须提供“一正、一副”纸质响应文件，并将正本、副本及图纸类等（如需提供图纸等其它资料的话）合并密封，统一装在一个密封袋或密封箱内（如有A3大小的图纸类，可单独密封）。

▲本项目要求提供电子响应文件一份，电子响应文件的内容为资格审查文件、商务技术响应文件、价格文件打印盖章后的响应文件的扫描件（资格审查文件、商务技术响应文件、价格文件需分别逐页连续扫描为三个独立的PDF文件），可以采取U盘、电子光盘、电子加密文件三种方式中任意一种方式提交。采取U盘或电子光盘方式提交的，需单独密封提交；采取电子加密文件方式提交的，必须在响应文件提交截止时间前发送电子邮件至代理机构指定邮箱（jszrntzb@163.com），加密文件的解密密码和邮件发送截图打印后与报价文件一起密封提交。

电子响应文件内容应与提交发纸质响应文件内容一致。否则，由此产生的后果投标人自负。

1.3纸质响应文件须采用A4纸（图纸等除外），正本须打印并由法定代表人或授权人签字并加盖单位印章。副本可复印，但须加盖单位印章。文件内容中不得行间插字、涂改、增删，如修补错漏处，须由响应文件签署人签字并加盖公章。

1.4响应文件密封后封袋封面应标明响应文件项目名称、供应商名称、项目编号、响应文件名称等关键信息。密封完好以不泄露投标文件内容为主要判断依据。

响应文件密封后应标明响应文件项目名称、项目编号、投标文件内容、边缝处加盖单位骑缝章或骑缝签字，并注明于开标前不得启封。密封完好标准以未泄露响应文件内容为主要判断依据。

1.5递交时间：供应商须在规定的响应文件接收截止时间前送达指定地点。供应商提交投标文件，即视为已响应参加政府采购活动。

友情提醒：代理机构将拒绝接收在响应文件接收截止时间后递交的响应文件。

2.投标截止日期
2.1 供应商提交响应文件的时间不得迟于招标公告中规定的响应文件提交截止时间。

供应商应充分考虑到交通路况、停车、疫情管控等风险因素，如因供应商自身原因造成的投标响应文件提交不成功由供应商自行承担全部责任。

2.2代理机构可以按照规定，通过修改招标文件酌情延长投标截止日期，在此情况下，投标人的所有权利和义务以及投标人受制的截止日期均应以延长后新的截止日期为准。

3.投标文件的拒收
3.1 代理机构拒绝接收在其规定的投标截止时间后提交的任何投标文件。

4.投标文件的撤回和修改
4.1 响应文件的撤回

4.1.1供应商可在响应文件提交截止时间前，书面撤回其投标响应文件。

4.1.2 投标人撤回投标文件，则认为其不再参与本项目投标活动。

4.2 投标文件的修改

在响应文件提交截止时间之后，供应商不得再对其提交的响应文件进行修改。

五、开标与评标

1开标
1.1 代理机构将在招标公告中规定的时间和地点组织公开开标。投标人应当按时在指定地点参加开标活动。

1.2开标仪式由代理机构组织。

2评标委员会
2.1开标后，代理机构将立即组织评标委员会（以下简称评委会）进行评标。
2.2 评委会由招标人代表和有关技术、经济等方面的专家组成，且人员构成符合政府采购有关规定。

2.3评委会独立工作，负责评审所有投标文件并确定中标候选人。

3.评标过程的保密与公正
3.1公开开标后，直至向中标的投标人授予合同时止，凡是与审查、澄清、评价和比较投标的有关资料以及授标建议等，招标人、评委、代理机构均不得向投标人或与评标无关的其他人员透露。

3.2在评标过程中，投标人不得以任何行为影响评标过程，否则其投标文件将被作为无效投标文件。

3.3在评标期间，代理机构将设专门人员与投标人联系。

3.4 代理机构和评标委员会不向未中标的投标人解释未中标原因，也不公布评标过程中的相关细节。

3.5 采用综合评分法的项目，公布评标结果时一并公布所有投标人的评审得分及排序情况。

4.投标的澄清
4.1评标期间，为有助于对投标文件的审查、评价和比较，评委会有权要求投标人对其投标文件进行澄清，但并非对每个投标人都作澄清要求。

4.2接到评委会澄清要求的投标人应按评委会规定的时间和格式做出澄清，澄清的内容作为投标文件的补充部分，但投标的价格和实质性的内容不得做任何更改。

4.3 接到评委会澄清要求的投标人如未按规定做出澄清，其风险由投标人自行承担。

5对投标文件的初审
5.1投标文件初审分为资格审查和符合性审查。

5.1.1 资格审查：依据法律法规和招标文件的规定，由招标人对投标文件中的资格证明文件进行审查。

5.1.2 符合性审查：依据招标文件的规定，由评委会从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

5.1.3 未通过资格审查或符合性审查的投标人，代理机构将告知未通过资格审查或符合性审查的原因。

5.2在详细评标之前，评委会将首先审查每份投标文件是否实质性响应了招标文件的要求。实质性响应的投标应该是与招标文件要求的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留的投标。

所谓重大偏离或保留是指与招标文件规定的实质性要求存在负偏离，或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方和见证方的权利或投标人的义务，纠正这些偏离或保留将会对其他实质性响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。重大偏离的认定需经过评委会以少数服从多数的原则作出结论。评委决定投标文件的响应性只根据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。

5.3如果投标文件实质上没有响应招标文件的要求，评委会将予以拒绝，投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为实质性响应的投标。

5.4评委会将对确定为实质性响应的投标进行进一步审核，看其是否有计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则如下：

（1）投标文件中开标一览表内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表为准。

（2）大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准。

（3）单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价。

（4）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

同时出现两种以上错误的，按照前款规定的顺序修正。

5.5评委会将按上述修正错误的方法调整投标文件中的投标报价，并告知投标人，调整后的价格应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，则其投标将被拒绝。

5.6评委会将允许修正投标文件中不构成重大偏离的、微小的、非正规的、不一致的或不规则的地方，但这些修改不能影响任何投标人相应的名次排列。

5.7投标人在开、评标全过程中应保持通讯畅通，并安排专人与代理机构及评标委员会联系。

6.无效投标条款和废标条款
6.1出现下列情形之一的，作无效响应处理。



6.1.1供应商在规定的时间内未成功提交响应文件的。

6.1.2未完整提交响应文件的。

6.1.3同一投标人提交两个（含两个）以上不同的响应报价的。

6.1.4不具备招标文件中规定的资格要求的。 

6.1.5响应报价超过了采购预算或最高限价的。 

6.1.6未通过符合性检查的。

6.1.7不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

6.1.8供应商被 “信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或采购严重失信行为记录名单，或查询“信用中国”网站后发现供应商存在其他不符合合格投标人资格条件的信用记录。

6.1.9 响应文件含有招标人不能接受的附加条件的。

6.1.10评标小组认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在合理的时间内提供说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标小组应当将其作为无效响应处理。

6.1.11本项目采购产品被财政部、国家发改委、生态环境部等列入“节能产品品目清单”、“环境标志产品品目清单”强制采购范围，而供应商所投标产品不在强制采购范围内的（所投产品如属于政府强制采购节能产品品目清单范围内，响应文件中必须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的该节能产品认证证书图片）。

6.1.12响应文件未按照招标文件要求盖章、密封的。

凡是响应文件中涉及供应商资信认证、人员证书、业绩荣誉等复印件，和要求法定代表人或授权委托人签字，和以供应商名称落款并注明需要盖章的，均需相应盖章或签字。否则视为未按照采购文件要求盖章。特别提醒：本项目《法定代表人身份证明》和《授权委托书》中，供应商需要对提供的人员身份证复印件上进行盖章确认。

6.1.13投标人的商务技术部分得分相差悬殊，评标委员会认为得分畸低者没有实质性响应的。

6.1.14其他法律、法规及本招标文件规定的属无效响应的情形。

6.2废标条款：

6.2.1符合专业条件的供应商或者对招标文件作实质响应的供应商不足三家的。

6.2.2出现影响采购公正的违法、违规行为的。

6.2.3因重大变故，采购任务取消的。

6.2.4评标委员会认定招标文件存在歧义、重大缺陷导致评审工作无法进行。

6.2.5 因系统故障原因造成开评标无法继续进行的（适用于不见面开标模式）。

6.3 投标截止时间结束后参加投标的供应商不足三家的处理：

6.3.1如出现投标截止时间结束后参加投标的供应商或者在评标期间对招标文件做出实质响应的供应商不足三家情况，按政府采购相关规定执行。

六、定标

1.确定中标单位
1.1中标候选人的选取原则和数量见招标文件第四部分规定。 

1.2招标人授权评委会在中标候选人中直接确定中标人。

1.3代理机构将在“南通市市场监督管理局网站”发布中标公告，公告期限为1个工作日。

1.4若有充分证据证明，中标人出现下列情况之一的，一经查实，将被取消中标资格：

1.4.1提供虚假材料谋取中标的。

1.4.2向招标人、代理机构行贿或者提供其他不正当利益的。

1.4.3恶意竞争，投标总报价明显低于其自身合理成本且又无法提供证明的。

1.4.4属于本文件规定的无效条件，但在评标过程中又未被评委会发现的。

1.4.5与招标人或者其他供应商恶意串通的。

1.4.6采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的。

1.5.有下列情形之一的，视为投标人串通投标，投标无效：
1.5.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

1.5.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

1.5.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

1.5.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

1.5.5不同投标人的投标文件相互混装；

2.质疑处理
2.1 提出质疑的供应商应当是参与所质疑项目采购活动的供应商。潜在供应商依法获取其可质疑的采购文件的，可以对采购文件提出质疑。

2.2供应商认为采购文件、采购过程和采购结果使自己的权益受到损害的，可以在知道或应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向代理机构或招标人提出质疑。上述应知其权益受到损害之日，是指：

2.2.1对可以质疑的采购文件提出质疑的，为收到采购文件之日或者采购文件公告期限届满之日；

2.2.2对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日；

其中：对评审过程中涉及到的密封检查、身份核对、澄清等和程序性事项，供应商如有异议的，必须当场提出。否则，均视为供应商无异议。无论是否成交，供应商事后不得再就前述事项提出任何异议或质疑投诉。

2.2.3对中标或者成交结果提出质疑的，为中标或者成交结果公告期限届满之日。

供应商应当在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。

2.3质疑函必须按照本招标文件中《质疑函范本》要求的格式和内容进行填写。

2.4对采购方式、招标文件中项目需求、供应商资格条件、评标方法和评标标准、资格审查结果等应当由招标人答复的质疑，请向招标人提出，由招标人负责答复。供应商对其他事项的质疑，请向代理机构提出，由代理机构负责答复。
供应商提起质疑采取书面形式，可以现场送达，也可以邮寄。

质疑受理联系地址：崇川区崇川路产业技术研究院9号楼10楼，联系电话：0513-55887688。

采购人质疑接收人及联系方式，见招标文件第一部分。

2.5供应商提出质疑应当提交质疑函和必要的证明材料，否则不予受理。质疑函应当包括下列内容：

供应商的姓名或者名称、地址、邮编、联系人及联系电话；

质疑项目的名称、编号；

具体、明确的质疑事项和与质疑事项相关的请求；

事实依据；

必要的法律依据；

提出质疑的日期。

供应商为自然人的，应当由本人签字；供应商为法人或者其他组织的，应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

2.5 以下情形的质疑不予受理

2.5.1 内容不符合上述规定的质疑。

2.5.2 超出采购法定期限的质疑。

2.5.3 未参加招标活动的供应商或在招标活动中自身权益未受到损害的供应商所提出的质疑。

2.6 投标人提出书面质疑必须有理、有据，不得捏造事实、提供虚假材料进行恶意质疑。否则，一经查实，招标代理机构有权依据招标的有关规定，报请采购监管部门对该供应商进行相应的行政处罚和记录该供应商的失信信息。

3.中标通知书
3.l中标结果确定后，招标人将向中标供应商发出中标通知书。成交供应商应在成交结果公告期满后5个工作日内到采购代理机构办理领取成交通知书手续，否则，由此产生的后果供应商自负。

3.2中标通知书将是合同的一个组成部分。对招标人和中标供应商均具有法律效力。中标通知书发出后，招标人改变中标结果的，或者中标供应商放弃中标项目的，应当依法承担法律责任。

七、授予合同

1.签订合同
1.l中标人应当在中标通知书发出之日起三十日内，按照招标文件确定的事项与招标人签订政府采购合同。

1.2招标文件、中标人的投标文件及招标过程中有关澄清、承诺文件均应作为合同附件。

1.3签订合同后，中标人不得将服务进行转包。未经招标人同意，中标人也不得采用分包的形式履行合同，否则招标人有权终止合同。政府采购合同分包履行的，中标、成交供应商就采购项目和分包项目向招标人负责，分包供应商就分包项目承担责任。转包或分包造成招标人损失的，中标人应承担相应赔偿责任。

2.服务的追加、减少和添购。
2.1政府采购合同履行中，招标人需追加与合同标的相同的服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人协商签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不超过原合同金额10%。

2.2采购结束后，招标人若由于各种客观原因，必须对采购项目所牵涉的服务进行适当的减少时，在双方协商一致的前提下，可以按照招标采购时的价格水平做相应的调减，并据此签订补充合同。
第三部分  项目需求
投标人在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。项目需求包括技术要求和商务要求:技术要求是指对采购标的功能和质量要求，包括性能、材料、结构、外观、安全，或者服务内容和标准等;商务要求是指取得采购标的的时间、地点、财务和服务要求，包括交付（实施）的时间（期限）和地点（范围），付款条件（进度和方法），包装和运输，售后服务，保险等。

请投标供应商在制作投标文件时仔细研究项目需求说明。投标供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术、商务要求，必须作实事求是的响应。如照搬照抄项目需求说明中的技术、商务要求的，中标后成交供应商在同采购人签订合同环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交供应商承担。如投标供应商提供的货物和服务同采购人提出的项目需求说明中的技术、商务要求不同的，必须在《技术响应及偏离表》和《商务条款响应及偏离表》上明示，如不明示的视同完全响应。

一、 火花试验装置

（一）工作原理：

被试电路接入火花试验装置电极上，电极在充满爆炸性试验化合物的容器内。将电路参数调整到规定的安全系数后进行试验，并确定在电极系数的规定转数内是否点燃爆炸性试验混合物。

（二） 依据标准：

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 》

GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》

（三）技术要求：

1、总体要求：

1.1 具有0.22Mpa高压试验功能。

1.2 满足GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》中第10.1条、附录B、附录H等相关条款要求。

    1.3 加工零件的机械尺寸公差为±2%（钨丝长度±10%），电压和电流的容差为±1%。

2、具体要求：

2.1 试验装置由容积至少为250ｃm3的爆炸容器内布置一组电极组成。电极用于在规定的爆炸性试验混合物内产生闭合火花和开路火花。

试验装置实际设计见本文件图B.4(具体的电极结构见图B.1、图B.2和图B.3)。

两接触电极之一是由图B.2所示的带有两道槽的旋转镉电极盘组成。可以使用电镀用镉来铸造镉电极盘。

另一个接触电极是由四根钨丝组成，钨丝直径为0.2mm，并固定在圆周直径为50mm的极握上(极握用黄铜或其他合适的材料制造，如图B.3所示)。 

为了避免钨丝过早被机械棱角折断，将极握上钨丝紧固件的棱边需作圆滑处理。

电极结构安装如图B.1所示。旋转极握使钨丝电极在开槽的镉盘上滑动。极握与镉盘之间的距离为10mm。钨丝的自由长度为11mm。钨丝是直的，并且装配成：当钨丝不与镉盘接触时，垂直于镉盘表面。

驱动镉盘和极握的两轴相隔31mm，并且两轴之间和试验装置底盘之间相互绝缘。电流通过轴系上的滑动电极流进和流出，两轴由不导电的齿轮啮合起来，齿轮传动比为50∶12。

用电机带动的极握转速为80r/min，如果必要，可用适当的减速传动装置。镉盘速度较慢，向反方向旋转。 

除气体流动系统外，底盘上的轴承套应是气密封的。

为记录电机拖动极握轴的转数，应配备计数器，或者应用计时器测定试验的持续时间，从而计算出极握轴的转数。 

在爆炸性混合物被点燃之后，能够自动停止拖动电机，或计数器停止计数。用光电管或压力开关装置(见图B.5和图B.6)。

爆炸容器应能承受至少1500 kPa爆炸压力，除非火花试验装置研制成能释放爆炸压力的型式。 

在电极结构两端，电极开路时试验装置的自身电容应不超过30pF；电极闭合时，在1A直流电流下电阻应不超过0.15Ω，并且自身电感不应超过3μH。

[image: image1.emf]
1-被试电路连接处                    单位：mm
图B.1 本质安全电路用火花试验装置
[image: image2.emf]
                                         单位：mm
图B.2 镉电极盘
[image: image3.emf]
详图X，比例10∶1  单位：mm
图B.3 极握
[image: image4.emf]
标引序号说明：1 绝缘板；2 电流接入处；3 绝缘螺栓；4 绝缘支撑；5 气体出口； 6 底板；7 钨丝；8 极握；9 夹紧螺杆；10 承压板；11 夹钳； 12 罩；13 镉盘；14 橡皮垫；15 气体进口；16 传动齿轮50∶12； 17 绝缘联接器；18 带减速器的拖动电机，80r/min
图B.4 火花试验装置设计实例
[image: image5.emf]
单位：mm
1-金属活塞；2-橡皮垫；3-弹簧触点
图B.5 爆炸压力开关实例
[image: image6.emf]
标引序号说明：1—电源开关；2—断路器；3—电阻；4—按钮；5—驱动电机；6—同步接点；7—继电器；8—爆炸压力开关；9—信号灯 
注：该图没有考虑为避免可能的爆炸危险所必需采取的预防措施。
图B.6 实用爆炸压力开关实现自动停止的电路实例
2.2 火花试验装置标定：

火花试验装置应具备按GB/T 3836.4-2021中B.1.3标定功能要求。

2.3 钨丝的制备和清理：

火花试验装置必须应满足GB/T 3836.4-2021中B.1.4钨丝的制备和清理功能要求。

[image: image7.png]RSB,

T— g
22—tk
I,
i—RRR.

i AT LR,




2.4  较大电流的试验装置的要求

配备：直径为0.37 mm～0.43 mm之间，长度10.5 mm的钨丝。满足对电流3 A～10 A的电路进行试验。

具体要求：装置能满足更换直径为0.37 mm～0.43 mm之间，长度10.5 mm的钨丝后，装置的总电阻包括换向接触电阻应降至小于100 mΩ，或者修改被试电路，以补偿火花试验装置的内电阻。可以用电刷型式与装置轴上的黄铜轴套组合使用增加接触面积，降低接触电阻。试验装置的总电感以及与被试电路连接线的电感必须减到最小，且不超过1μH。

结果进行分析应能满足标准要求。

2.5 试验用气体混合物和火花试验装置的标定电流要求

2.5.1装置具有0.22MPa高压试验功能，具有1.0倍安全系数的爆炸性试验混合物配气需求及标准电路的电流的需求。电压电流容差为±1%。

	序号
	爆炸性试验混合物的成分空气中的体积分数
	标定电路的电流mA

	1
	（8.3[image: image9.png]


0.3）%甲烷
	110～111

	2
	（5.25[image: image11.png]


0.25）%丙烷
	100～101

	3
	（52[image: image13.png]


0.5）%氢气
	73～74

	4
	（48[image: image15.png]


0.5）%氢气
	66～67

	5
	（7.8[image: image17.png]


0.5）%乙烯
	65～66

	6
	（38[image: image19.png]


0.5）%氢气
	43～44

	7
	（21[image: image21.png]


2）%氢气
	30～30.5

	8
	（60[image: image23.png]


0.5）%氢气/（40[image: image25.png]


0.5）%氧气
	20～21

	9
	0.22Mpa下，（70[image: image27.png]


0.5）%氢气/（30[image: image29.png]


0.5）%氧气
	15～15.3


2.5.2 实现三元配气功能，具有1.5倍安全系数试验配气需求及标准电路的电流的需求。

	类别
	爆炸性试验混合物成分体积分数%
	标定电路中的电流mA

	
	氧-氢-空气混合物
	氧-氢混合物
	

	
	氢气
	空气
	氢气
	氢气
	氢气
	

	Ⅰ
	52[image: image31.png]


0.5
	48[image: image33.png]


0.5
	-
	85[image: image35.png]


0.5
	15[image: image37.png]


0.5
	73～74

	Ⅱ A
	48[image: image39.png]


0.5
	52[image: image41.png]


0.5
	-
	81[image: image43.png]


0.5
	19[image: image45.png]


0.5
	66～67

	Ⅱ B
	38[image: image47.png]


0.5
	62[image: image49.png]


0.5
	-
	75[image: image51.png]


0.5
	25[image: image53.png]


0.5
	43～44

	Ⅱ C
	30[image: image55.png]


0.5
	53[image: image57.png]


0.5
	17[image: image59.png]


0.5
	60[image: image61.png]


0.5
	40[image: image63.png]


0.5
	20～21


2.6 主要零部件要求

	序号
	设备名称
	技术参数
	品牌或厂家

	1
	高精度流量控制器
	GFC17 系列
型号:GFC17-
数量3台
精度：1%FS

接口：1/4卡套
耐压：68bar

使用压差：2bar
	进口

	2
	PLC可编程控制器
	S7-200系列，

信号：224XP-6DS

12开关量输入
18开关输出
	新泰阳

	3
	工业平板电脑
	19寸工业平板计算机

型号：QY-F190

分辨率：1280*1024 
TFT LCD LED 背光；

Com2和con3支持RS-485;

支持以太网接口；
	国产

	4
	交直流电源
	交直流电源 

交流：300w 单项
交流最大输出电压：300V

交流最大有效值电流:3A

交流频率范围：45~1000Hz
直流功率:300w

直流最大输出电压：400VDC

直流分辨率：0.1V

直流电流最大有效值：3A

直流电流分辨率：10mA
	国产

	5
	钨丝备品数量
	直经：0.2mm
	一卷

	6
	钨丝
	直经：0.4mm
	一卷


二、 拉力试验机及相关特殊装置

（一）实现功能：

夹紧试验、机械强度试验、密封试验

（二）依据标准：

GB/T 3836.1-2021《爆炸性环境 第1部分：设备 通用要求 》

    GB/T 3836.2-2021  《爆炸性环境 第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备》

（三）技术要求

1、满足GB/T 3836.1-2021中A3.1非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验、A3.2铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验要求；

2、满足GB/T 3836.2-2021中C3.1密封试验；C3.2 机械强度试验；C3.3 过压试验

3、拉力要求：静拉力，满足全系列防爆电机产品及部分防爆电气产品夹紧试验的拉力要求。

4、具体要求：

（1）最大拉力：≤5000N；

（2）拉力精度≤±0.5%；

（3）拉力精度等级：0.5级；

（4）位移示值准确: ±0.3%；

（5）位移分辨率：0.04μm；

（6）配置拉力砝码1套：不同砝码组合形成的静拉力能满足不同拉力数值；

（7）配置一套电缆芯棒1套（常用的10种芯棒）：材质:316不锈钢；表面粗糙度1.6µm；

（8）配置密封圈对应的工装1套（10个，与芯棒匹配），设计对应的打水压密封接口；

（9）配置测试主机一台，含显示器27寸；

（10）配置操作专用软件一套，实时记录拉力与位移数据，实验满足要求后自动记录实验结果，并保持数据；

（11）拉力机架一套，含拉力绳、配套的夹具等；

（12）配置一台手动试压泵，工作压力5MPa，水箱容量不低于4L，阀体材质：铜，配置高压水管接转接头。

（13）配置螺纹规（M20～M36）1套；螺纹塞规（M20～M36）一套。

螺纹规：M20*2.5 6H T/Z、M22*2.5 6H T/Z、M24*3.0 6H T/Z、M25*2.0 6H T/Z、M26*1.5 6H T/Z、M27*3.0 6H T/Z、M28*2.0 6H T/Z、M30*3.5 6H T/Z、M32*2.0 6H T/Z、M33*3.5 6H T/Z、M35*1.5 6H T/Z、M36*4.0 6H T/Z）；

螺纹塞规：（M20*2.5 6g T/Z、M22*2.5 6g T/Z、M24*3.0 6g T/Z、M25*2.0 6g T/Z、M26*1.5 6g T/Z、M27*3.0 6g T/Z、M28*2.0 6g T/Z、M30*3.5 6g T/Z、M32*2.0 6g T/Z、M33*3.5 6g T/Z、M35*1.5 6g T/Z、M36*4.0 6g T/Z）。

技术能力偏离表
	
项目技术要求
	投标响应内容
	偏离情况

	一、 火花试验装置
	
	

	★1.1具有0.22Mpa高压试验功能
	
	

	★1.2满足GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》中第10.1条、附录B、附录H等相关条款要求
	
	

	1.3加工零件的机械尺寸公差为±2%（钨丝长度±10%），电压和电流的容差为±1%。
	
	

	★2.1试验装置由容积至少为250ｃm3的爆炸容器内布置一组电极组成。电极用于在规定的爆炸性试验混合物内产生闭合火花和开路火花。
试验装置实际设计见本次招标技术要求文件图B.4(具体的电极结构见图B.1、图B.2和图B.3)。具体要求见《技术要求》中（三）2.1条。
	
	

	△2.2火花试验装置应具备按GB/T 3836.4-2021中B.1.3标定功能要求。
	
	

	△2.3火花试验装置必须应满足GB/T 3836.4-2021中B.1.4钨丝的制备和清理功能要求。
	
	

	★2.4 较大电流的试验装置的要求
满足对电流3 A～10 A的电路进行试验。
	
	

	★2.5 试验用气体混合物和火花试验装置的标定电流要求

装置具有0.22MPa高压试验功能，具有1.0倍安全系数的爆炸性试验混合物配气需求及标准电路的电流的需求，详见《技术要求》2.5.1。
	
	

	实现三元配气功能，具有1.5倍安全系数试验配气需求及标准电路的电流的需求，详见《技术要求》2.5.2。
	
	

	★2.6 主要零部件要求
按技术文件要求配置主要零部件。
	
	

	二、 拉力试验机及相关特殊装置
	
	

	★实现功能：夹紧试验、机械强度试验、密封试验
	
	

	★满足GB/T 3836.1-2021中

A3.1非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验、

A3.2铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验要求
	
	

	★满足GB/T 3836.2-2021中C3.1密封试验；C3.2 机械强度试验；C3.3 过压试验。
	
	

	★拉力要求：静拉力，满足全系列防爆电机产品及部分防爆电气产品夹紧试验的拉力要求
	
	

	★（1）最大拉力：≤5000N；
	
	

	★（2）拉力精度≤±0.5%；
	
	

	★（3）拉力精度等级：0.5级；
	
	

	★（4）位移示值准确: ±0.3%；
	
	

	★（5）位移分辨率：0.04μm；
	
	

	△（6）配置拉力砝码1套：不同砝码组合形成的静拉力能满足不同拉力要求；
	
	

	★（7）配置一套电缆芯棒1套（常用的10种芯棒）：材质:316不锈钢；表面粗糙度1.6µm；
	
	

	△（8）配置密封圈对应的工装1套（10个，与芯棒匹配），设计对应的打水压密封接口；
	
	

	（9）配置测试主机一台，含显示器27寸；
	
	

	★（10）配置操作专用软件一套，实时记录拉力与位移数据，实验满足要求后自动记录实验结果，并保持数据；
	
	

	△（11）拉力机架一套，含拉力绳、配套的夹具等；
	
	

	★（12）配置一台手动试压泵，工作压力5MPa，水箱容量不低于4L，阀体材质：铜，配置高压水管接转接头。
	
	

	★（13）配置螺纹规（M20～M36）1套；螺纹塞规（M20～M36）一套。具体要求见技术文件。
	
	


三、交货期

合同签订后，三个月内完成各系统安装、调试工作。

四、安装培训：

乙方免费为甲方进行系统安装、调试，操作的现场培训，时间由双方协商确定，乙方确保甲方操作人员熟练掌握系统的操作。对甲方在系统使用过程中的各种问题，乙方应提供及时全面的技术咨询和指导，线下培训至少3次，线上咨询培训不算。

五、验收

系统验收通过后，如果甲方需要计量检定，可送到国内相关计量检定机构进行检定，检定费用由乙方承担。若因检定不合格和维修原因延误的时间，乙方将为甲方相应延长仪器保修期。

六、技术文件

交货时，乙方提供如下技术文件：

装箱单 1 份

设备出厂检验合格证明书 1 套

所有外购件合格证及使用说明书 1 套

所有计量仪器设备提供市级以上计量证书 1 份

设备使用操作规程 2 份；（word、PDF）

方案文件；（word、PDF）

验收方案、大纲和验收报告等；（word、PDF）

安装调试报告、功能性能试验方案和报告等；（word、PDF）

电气原理图及元件明细表 2 套

其中包括具体内容如下：

1、电气原理图、接线图、元件位置图、PLC 梯形图、电气件明细表（包括型号及生产厂商）、故障诊断手册、故障号报警的意义及相关的中文说明。

2、系统管路图

3、如使用工控机，请提供PC 机的引导盘及相关的人机界面软件的备份光盘，使用户可以在软件发生故障时可以快速恢复。

4、配备电气控制手册、维修手册、参数手册、诊断手册等相关技术资料。

5、气动系统的维修调整资料：气动系统的原理图、气动元件安装位置图、气动管路图、气动元件明细表、阀的调整资料。

6、设备的外购件应提供生产厂家和型号规格数量等明细表。

7、设备制造及各项精度检验和验收标准。

8、甲方有权向乙方索要与操作、 保养及维修有关的其它未提供资料。

9、如果手册内容有所变更，乙方将为每份手册提供更新后的内容

七、保修期

1.保修期36个月，从系统验收合格之日算起。保修期内系统出现故障，用户不能自行修理，应由乙方修理，非人为因素造成的故障, 乙方将免费维修。保修期外系统损坏，酌情收取维修费用，乙方必须提供及时和周到的服务。

（注：由于刚开始几乎没有检测业务，使用的频次非常少，故保修期36个月）

第四部分  开标和评标
一、开标

见面开标模式：投标人在指定地点参加开标会。

二、评标流程和评标标准

采用综合评分法。分资格审查、商务技术标、价格标、三部分评审，总分值为100分，加分和减分因素除外。

首先由招标人对投标人资格进行审查，然后评标委员会对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，最后评标委员会对符合性审查合格的投标文件商务、技术部分进行评估，综合比较与评价。待商务技术标评审结束后，进行价格标的开启、评审。投标人商务、技术部分和价格部分的合计分值，为该投标人的评标总得分。

评标结果按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分前三名的投标人为中标候选人。

评委在认真审阅投标文件的基础上，根据各投标文件的响应程度独立评判，不得统一打分。

（一）招标人（代表）对投标人资格进行审查。

投标人资格不合格的，其投标文件判定为无效投标文件。

（二）评标委员会对符合资格投标人的投标文件进行符合性审查。

未通过符合性审查的投标文件，将被判为不满足招标文件实质性要求。 

（三）商务技术分：70分

各投标人得分为评委会成员评分的算术平均分，分值保留小数点后两位。

	序号
	评分因素

及权重
	分值
	评分标准
	说明

	2
	技术要求
（40%）
	40
	一：投标设备技术性能指标的响应程度（38分）
(1)完全满足招标文件第三部分技术规格书中的要求得38分，其中正偏离不加分，负偏离扣分，扣完为止；
(2)不满足任意一项“★”号技术要求的，作为否决投标处理；
(3)一般条款“△”负偏离的每项扣1分。漏项每项扣3分，漏项≥3项的，本项计0分。
二：易用性（2分）
(4)系统语言汉化软件得2分，非汉化软件得1分。
	根据招标文件评分要求以及投标文件技术要求响应函的具体选择和招标人实际调研的情况进行评分。

	3
	商务部分（20%）
	20分
	交货期
（满分4分）
	投标人承诺的交货期与招标文件规定相比，每提前5天得2分，最多得4分。
	提供交货期承诺

	
	
	
	人员水平
（5分）
	人员水平以项目组成员最高学历为评判依据。具备本科电气自动化专业的每个人1 分，最高分3分；具备硕士及以上电气或软件工程的每个人 2 分，最高分2分。本科与硕士及以上学历不重复得分。
	投标人须提供相关人员近3月的社保缴费记录及毕业证书和学位证书的扫描件并加盖公章

	
	
	
	质保期

（满分2分）
	投标人承诺的质保期应满足招标文件的要求，否则按废标处理。质保期每增加半年得1分，最多得2分。
	提供相应质保期承诺

	
	
	
	质量管理体系

（满分4分）
	具有ISO9001质量体系认证证书的加2分；具有软件企业认定证书的加2分。
	提供有效的证书或授权资质复印件并加盖投标人单位公章

	
	
	
	培训计划
（满分2分）
	对照招标方要求，结合标准及仪器操作，至少包含三次客户现场培训及不计次的线上咨询服务，有培训计划和承诺函得2分，没有不得分。
	提供有效的有培训计划和承诺函得2分，没有不得分。

	
	
	
	售后服务响应
（满分3分）
	具有完善的售后服务体系，有专人负责售后服务工作，卖方负责售后服务工作，在设备出现故障时，在接到需方通知后，保证在1小时内予与响应，特殊情况急需上门维修24小时人员到位。
	根据投标人响应程度予以打分，最优者得3分，其次得2分，一般得1分，其余得0分。

	4
	制造商实力（10%）
	10分
	同类产品销售业绩

（满分10分）
	从2018年1月1日至投标截止之日（以合同签订时间为准），每提供1项目同类业绩，每一项合格的业绩得2分，此项最多得10分。

	提供业绩证明资料与资格审查要求一致。


（四）价格分：30分
价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×价格权值×100

评标委员会认为供应商的报价明显低于其他通过符合性审查供应商的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明，必要时提交相关证明材料；供应商不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。 

（五）中标人的确定
评委会汇总各评委评分后，按照得分从高到低的顺序推荐三名中标候选人，并编写评标报告。

招标人委托评标委员会直接确定排名第一的中标候选人为中标人。

成交供应商无故弃标，或者因其自身原因不再具备成交资格等，采购人可以按照评审委员会评审结果，按综合得分从高向低排序，由其他成交候选人递补，或重新组织采购。

（六）招标人代表宣布评标结果。

（七）公告中标结果

自确定中标人之日起2个工作日内，在南通市市场监督管理局网站公告中标结果，公告期限为1个工作日。

（八）发放中标通知书

公告中标结果的同时，招标人向中标供应商发放中标通知书。

中标通知书发出后，招标人不得违法改变中标结果，中标供应商无正当理由不得放弃中标。
（九）变更为其他方式采购的情形处理

提交报价响应文件截止后供应商不足3家或者通过资格审查或符合性审查的供应商不足3家的，除采购任务取消情形外，按照以下方式处理：

1.采购文件存在不合理条款或者招标程序不符合规定的，采购人、采购代理机构改正后依法重新招标采购；

2采购文件没有不合理条款、采购程序符合规定，需要采用其他采购人式采购的，采购人应当依法报采购监管部门批准。

第五部分  投标文件组成
投标文件由资格审查证明材料、商务技术标、价格标、电子响应文件四部分组成。

一、资格审查证明材料（不能出现商务技术标、价格标）

1.符合投标人资格要求的承诺函（格式见附件1）；

2.法定代表人身份证明书（格式见附件2）；

3.法定代表人授权委托书原件，投标代表本人身份证复印件（格式见附件3）；

4.有效的营业执照副本复印件；

5.本系统为成套系统，投标方应具有供应本系统内所有分项目的资质和能力：提供设计、安装、售后等能力，包括但不限于企业单位介绍、生产制造场所和设备图片、售后服务内容清单；
6.供应商2020年1月1日至在“信用中国”网没有被列入失信惩戒信息记录、“国家信用公示系统”没有被列入严重违法失信企业名单（黑名单）信息记录。提供相应网站查询截图，并加盖投标人单位公章。
二、商务技术标（不能出现价格标）

1.商务部分正负偏离表（格式见附件4）；

2.技术部分正负偏离表（格式见附件5）。

3.荣誉、方案、业绩等；

4.为方便评委评审，请供应商按评审办法中所涉及的事项顺序进行编制，可以补充相关材料；

5.评审办法中未涉及的事项，供应商认为需要提交的其他资料。

三、价格标

1.开标一览表（格式见附件6）；

2.分项报价表（格式见附件7）；
3.供应商信用承诺书（格式见附件8）。

四、电子响应文件，按要求提交。
附件1

符合投标人资格要求的承诺函

我单位参加________________ _（项目名称），_______ __________（项目编号）投标活动。现做出如下承诺：
1.我单位具有独立承担民事责任的能力；
2.我单位具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3.我单位具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4.我单位有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5.我单位参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

6.我单位满足法律、行政法规规定的其他条件。

                                             承诺人名称（公章）：

                                 日期：______年    月    日

附件2

法定代表人身份证明

        先生/女士： 现任我单位        职务，为法定代表人，特此证明。

身份证号码：                                               

注：提供法定代表人的身份证复印件盖公章

附件3

法定代表人授权委托书

本人------（姓名）系————（授权单位名称）的法定代表人，现委托-------（姓名）（身份证号——————）为我方代理人，以我方名义全权处理与本次采购项目（编号：----------）有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

本授权书于---年---月---日起生效。代理人无转委托权。

代理人(被授权人):------

授权单位名称（盖章）：-----

授权单位法定代表人（签字或盖章）：-----

XXXX年XX月XX日

注：提供投标代表本人身份证复印件盖公章

附件4
商务部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	序号
	货物或服务名称
	采购文件要求的商务条款
	响应文件响应情况
	偏离说明

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	

	4
	
	
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的商务部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。

附件5

技术部分正负偏离表

（由供应商据实填写，表格不够自行添加）

	
项目技术要求
	投标响应内容
	偏离情况

	一、 火花试验装置
	
	

	★1.1具有0.22Mpa高压试验功能
	
	

	★1.2满足GB/T 3836.4-2021《爆炸性环境 第4部分：由本质安全型“i”保护的设备》中第10.1条、附录B、附录H等相关条款要求
	
	

	1.3加工零件的机械尺寸公差为±2%（钨丝长度±10%），电压和电流的容差为±1%。
	
	

	★2.1试验装置由容积至少为250ｃm3的爆炸容器内布置一组电极组成。电极用于在规定的爆炸性试验混合物内产生闭合火花和开路火花。

试验装置实际设计见本次招标技术要求文件图B.4(具体的电极结构见图B.1、图B.2和图B.3)。具体要求见《技术要求》中（三）2.1条。
	
	

	△2.2火花试验装置应具备按GB/T 3836.4-2021中B.1.3标定功能要求。
	
	

	△2.3火花试验装置必须应满足GB/T 3836.4-2021中B.1.4钨丝的制备和清理功能要求。
	
	

	★2.4 较大电流的试验装置的要求

满足对电流3 A～10 A的电路进行试验。
	
	

	★2.5 试验用气体混合物和火花试验装置的标定电流要求

装置具有0.22MPa高压试验功能，具有1.0倍安全系数的爆炸性试验混合物配气需求及标准电路的电流的需求，详见《技术要求》2.5.1。
	
	

	实现三元配气功能，具有1.5倍安全系数试验配气需求及标准电路的电流的需求，详见《技术要求》2.5.2。
	
	

	★2.6 主要零部件要求

按技术文件要求配置主要零部件。
	
	

	二、 拉力试验机及相关特殊装置
	
	

	★实现功能：夹紧试验、机械强度试验、密封试验
	
	

	★满足GB/T 3836.1-2021中

A3.1非铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验、

A3.2铠装电缆和带编织覆盖层电缆的夹紧试验要求
	
	

	★满足GB/T 3836.2-2021中C3.1密封试验；C3.2 机械强度试验；C3.3 过压试验。
	
	

	★拉力要求：静拉力，满足全系列防爆电机产品及部分防爆电气产品夹紧试验的拉力要求
	
	

	★（1）最大拉力：≤5000N；
	
	

	★（2）拉力精度≤±0.5%；
	
	

	★（3）拉力精度等级：0.5级；
	
	

	★（4）位移示值准确: ±0.3%；
	
	

	★（5）位移分辨率：0.04μm；
	
	

	△（6）配置拉力砝码1套：不同砝码组合形成的静拉力能满足不同拉力要求；
	
	

	★（7）配置一套电缆芯棒1套（常用的10种芯棒）：材质:316不锈钢；表面粗糙度1.6µm；
	
	

	△（8）配置密封圈对应的工装1套（10个，与芯棒匹配），设计对应的打水压密封接口；
	
	

	（9）配置测试主机一台，含显示器27寸；
	
	

	★（10）配置操作专用软件一套，实时记录拉力与位移数据，实验满足要求后自动记录实验结果，并保持数据；
	
	

	△（11）拉力机架一套，含拉力绳、配套的夹具等；
	
	

	★（12）配置一台手动试压泵，工作压力5MPa，水箱容量不低于4L，阀体材质：铜，配置高压水管接转接头。
	
	

	★（13）配置螺纹规（M20～M36）1套；螺纹塞规（M20～M36）一套。具体要求见技术文件。
	
	


注：

1.供应商提交的响应文件中与采购文件第三部分“项目需求”中的技术部分的要求，应逐条填列在偏离表中。

2.“偏离说明”一栏选择“正偏离”、“负偏离”、“无偏离”进行填写。正偏离、负偏离、无偏离的确认，由评审小组认定。

3.供应商若提供其他增值服务，可以在表中自行据实填写。
附件6

开  标 一 览  表
投标人全称（加盖公章）：
项目名称：
项目编号：

分包号：

	投标产品名称
	投标总报价

	
	大写：    元（人民币）

小写：    元（人民币）


日期：

填写说明：

1、开标一览表必须加盖投标单位公章（复印件无效）。

附件7

分项报价表

	序号
	名称
	规格型号
	品牌
	单位
	数量
	单价
	金额
	备注

	1
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	合计
	


投标供应商全称(盖公章)：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日
附件8

供应商信用承诺书

为营造公开、公平、公正的公共资源交易环境，树立诚信守法的投标人形象，本人代表本单位作出以下承诺：
一、本单位对所提交的单位基本信息、单位负责人、项目负责人、技术负责人、从业资质和资格、业绩、财务状况、信誉等所有资料，均合法、真实、准确、有效，无任何伪造、修改、虚假成分；
二、严格依照国家和省、市、县关于政府采购等方面的法律、法规、规章、规范性文件，参加公共资源交易招标投标活动；积极履行社会责任，促进廉政建设；
三、严格遵守即时信息公示规定，及时更新公共资源交易中心主体信息库中信息；
四、自我约束、自我管理，守合同、重信用，不参与围标串标、弄虚作假、骗取中标、干扰评标、违约毁约、恶意投诉等行为，主动维护公共资源交易招标投标的良好秩序；
五、本单位自愿接受政府采购有关行政监督部门的依法检查。如发生违法违规或不良行为或存在其他法律法规对招标投标行为予以限制的情形，自愿接受政府采购有关行政监督部门依法给予的行政处罚（处理），并依法承担相应的法律责任；
六、自觉接受政府部门、行业组织、社会公众、新闻舆论等监督；
七、上述承诺已向本单位员工作了宣传教育；
如有违反上述承诺的不良行为，本单位同意将其予以上网公示。

投标供应商全称(盖公章)：
法定代表人或授权委托人（签字或盖章）：
时间：  年  月   日
附件9

质疑函范本

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：
地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：
联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

招标人名称：
采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：
事实依据：
法律依据：
质疑事项2
……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：
签字(签章)：                   公章：                      

日期：    

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。
3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。
