一、需求总则

1、产品要求

产品必须是全新、未使用过的原厂合格正品，完全符合比选文件规定的质量、规格和性能的要求，达到国家或行业规定的标准，实行生产许可证制度的，应提供生产许可证；属于国家强制认证的产品，必须通过认证。

2、技术响应要求

技术响应文件的内容，不得有缺陷或漏项。否则有可能被视为未实质性响应比选文件要求而作无效响应处理。

3、技术响应有关要求说明

供应商不能简单照搬照抄采购人项目需求说明中的技术要求，必须作实事求是的响应：

（1）照搬照抄项目需求说明中的技术要求，一旦成交，在与采购人签订合同和履约环节中不得提出异议，一切后果和损失由成交人承担。

（2）供应商提供的货物和服务与采购人提出的项目需求说明中的技术要求不同，必须在逐一逐条响应的《技术条款响应正负偏离表》上明示偏离的部分。

（3）为鼓励不同品牌的充分竞争，如某主要技术参数属于个别品牌专有，则该主要技术参数不具有限制性，供应商可对该参数进行适当调整，并在《技术条款响应正负偏离表》中说明理由。

（4）本次采购可以采购进口产品。

二、适用范围：

三、标的数量

| 序号 | 名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 色温照度计 | 1 |
| 2 | 温湿度记录仪 | 1 |
| 3 | 光纤光谱仪 | 1 |
| 4 | 方波信号发生器 | 1 |
| 5 | 直流可调电源 | 1 |
| 6 | 高压电源 | 1 |
| 7 | 数字多用表 | 1 |

四、技术参数

（1）色温照度计技术参数：

1，亮度等级：符合JIS C1609-1：2006的AA等级，照度部分：常规测量仪器

2，相关光谱敏感度：与CIE 标准观察者曲线极其吻合
  与光谱视觉效率函数的误差小于6%(f1')

3，余弦修正 (f2)：Ev：小于3%

4，传感器：硅光元件

★5，测量功能：三刺激值：XYZ
    色度值：Evxy；Evu'v'；Ev；特征波长，色纯度
    相关色温：EvTcp ∆uv；Tcp（JIS 法：仅连接CL-S10w时有效）
    色差：∆(XYZ)，∆(Evxy)，∆(Evu'v')，∆Ev∆u'v'(标准值：1)

6，其他功能：用户校准，数据保持，多点测量（2-30个点）

★7，测量范围：0.1-99,990lx，0.01-9,999fcd 色度：(5lx，0.5fcd以上)四档范围自动切换

★8，精度：Ev(线性)：显示值的±2%±1位小数
              xy：±0.002（800lx，标准光源A）

★9：重复性：Ev：±0.5%+1位小数（2δ）
                xy：±0.0005（800lx，标准光源A）

★10，温度偏差：Ev：显示值的±3%±1位小数

xy：±0.003（基于柯尼卡美能达标准）

11，湿度偏差：Ev：显示值的±3%±1位小数

xy：±0.003（基于柯尼卡美能达标准）

12，响应时间：0.5秒（连续测量）

13，显示：4位有效数字，LCD背光照明显示

14，操作温度/湿度范围：-10-40°C，相对湿度85%以下(35°C时)，无凝露

（2）温湿度记录仪技术参数：

1，采用7寸电容型触摸屏显示、记录分析所采集的温度、温湿度数据，内置不小于16G存储卡（1000万组数据）用于记录自动校准数据

2，内置不少于3个USB接口支持USB通讯、数据导出以及扩展输入；支持WIFI无线通讯/网络接口通讯等多种通讯模式；内置锂电池供电，同时支持外置5V移动电源供电。

★3，系统主机可同时连接20通道四线制铂电阻或20通道K、T、J、E、N、B、S等型号热电偶，可同时连接5支瑞士Rotronic进口温湿度传感器，提供5通道湿度和5通道温度数据。

★4，主机连接四线制铂电阻：分辨率0.001℃、测量范围（-100～300）℃可扩展至（-200～600）℃，主机准确度优于±0.010或±0.002％F.S；连接进口湿度传感器准确度优于±1.5％（进口厂家标注的技术指标为±0.8％，采集湿度传感器数字信号没有模拟转数字的误差）；连接热电偶传感器（K、T、J、E、N、B、S）：分辨率0.01℃、测量范围（-200～1600）℃、主机测量准确度优于±0.01％。

5，主机具有超强的校准功能，满足精密检测要求。1）系统支持5组传感器修正值设置（传感器数量100只），采用多温度点修正值设置的方式，确保全量程温度测量的准确可靠。2）对每只温湿度传感器温度和湿度数据进行修正，确保湿度测量的准确可靠。

★6，自动检定软件系统支持：JJF 1101-2019环境试验设备温度、湿度校准规范、JJF 1376-2012箱式电阻炉校准规范、JJF 1564-2016温湿度标准箱校准规范等校准规范，自动生成原始记录。

★7，自动检定软件系统支持：40条彩色实时曲线，不同通道曲线采用不同颜色的曲线表示，可随时对曲线颜色进行修改，直观反映被测对象的温度、湿度的波动情况。并记录实测数据，可随时根据需要导出到excel中。

★8，系统自动计算温度、湿度的均匀度和波动度，生成符合国家实验室认可要求的原始记录，用户可以根据需要调整原始记录格式、检定/校准证书模板，生成原始记录和证书。系统具有超强的数据库管理功能，保存历年的检测数据。周期检测无须输入样品信息，即可进行自动检测。

★9，系统软件提供4个通道（可根据用户要求扩展相对湿度测量通道数量）的干湿球法测量相对湿度，通过对风速、气压等参数的修正，准确测量相对湿度。

★10，Pt100四线制铂电阻温度传感器（四线耐高温300℃引线3m），A级，数量：15支。

★11，高精度温湿度传感器（配引线5m及接口），数量5支。

技术指标：测量范围：（0～100）%；分辨率：温度：0.01℃、相对湿度：0.01％；准确度：温度：±0.2℃、相对湿度：±1.5％。

12，便携式工程塑料仪器箱，1个

13，万能角度尺一把（0-320°，分度值2′，MPE±2′）

14，半径规一个（R24,一级）

15，邵氏A硬度计一个（10HA-90HA,分度值1HA）

（3）光纤光谱仪技术参数：

1，类型：线阵 CMOS

2，有效像素：2048

3，像元尺寸：14μm*200μm

4，感光面积：28.7mm*0.2mm

★5，光学参数：波长范围 530nm~700nm、780~1050nm 或 200nm~1100nm 范围内定制

★6，光学分辨率：0.2-2nm（由波长范围和狭缝宽度而定）

7，光学设计：对称式 C-T 光路

8，焦距<50mm

★9，入射狭缝宽度：5μm，25μm，50μm（可以依需求定制）

10，入射光接口：SMA905 光纤接口，自由空间

11，积分时间：1ms-60s

12，数据输出接口：USB2.0、UART

13，ADC 位深：16bit

14，供电电源：DC4.5 to 5.5V（type @5V）

15，工作电流＜500mA

16，工作温度：10°C~40°C

17，存储温度：-20°C~60°C

18，工作湿度＜90%RH（不结露）

（4）方波信号发生器技术参数：

★1，0.1Hz~25MHz全数宇合成信号，0.1Hz分辨率

2，正弦波、方波、三角波、噪声液和任意波

3，20MSa/s 采样率、10位垂直分辨率、4k点记最长度的任意波形编辑功能

4，1%-99%方波占空比调整

5，全数宇键盘操作与旋钮设计，方便设置波形参数

6，3.5寸LCD屏幕，同时显示幅值、直流偏压和其它按键设置信息

7，USB Device接口，用于远程控制和波形编辑

8，配备PC任意波形编辑软件

9，波形种类：正弦波，方波，三角波，噪声波（正常类型），任意波

10，采样率：20MSa/s

11，重建率：10MHz

12，记录长度：4k点

13，垂直分辨率：10位

14，范围：0.1Hz-5MHz

15，分辨率：0.1HZ

16，稳定度：±20ppm

17，老化率：±1ppm/year

18，误差容忍：＜10mHz

★19，输出特性范围：

≤20MHz： 1mVpp-10Vpp(接50Ω）；2mYpp-20 Vpp (开路)

≤25MHz： 1mVpp -5vpp(接50Ω）；2mYpp-10 Vpp （开路）

★21，输出特性精确度：设定值的1%±1mvpp（1kHz＞10mvpp)

22，输出特性分辨率：0.1mv或3位

★23，输出特性平坦度：

±1% (0.1db)≤100kHz，±3%（0.3db）≤5MH在，±5% (0.4db) ≤12MHz

±20% (2db) ≤ 20MHz，±5% (0.4dB) ≤25MHz （正弦波1khz)

24，单位：Vpp, Vrms, dBm

25，直流偏移范围：±5Vpk ac+dc （接50Ω），±10Vpk ac+dc（开路）

（5）直流可调电源技术参数：

1，支持设定值、测量值及输出波形显示

2，负载功能(CC/CV/CR 模式)

★3，设定分辨率:1mV/ 0.1mA；回读分辨率:0.1mV/0.1mA

4，低纹波噪声: ≤350uVrms/ ≤2mArms

5，瞬态响应时间: ≤50uS

6，具有硬件实现过压保护/过流保护/过温保护

7，延时功能/输出监测功能/输出记录器功能

8，序列式输出功能，内置8种常用波形

9，标配：RS-232、USB、Ext I/O ； 选配： LAN、GPIB+LAN

10，输出模式通道：CH1

11，输出模式电压：0~32V

12，输出模式电流：0~6A

★13，线性调整率：≤0.01%+3mV

★14，负载调整率：≤0.01%+3mV(额定电流≤3A)；≤0.02%+5mV(额定电流 > 3A)

15，纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz)：≤500μVrms/6mVpp

16，恢复时间：≤100μs

17，线性调整率：≤0.2%+3mA

18，负载调整率：≤0.2%+3mA

19，纹波 & 噪声：≤4mArms

★20，编程电压分辨率：1mV

★21，编程电流分辨率：0.2mA

22，Tracking 误差：主机≤0.1%+10mV (0~32V，空载，带载加载调节≤100mV)

23，并联调整率：线性: ≤0.01%+3mV；负载: ≤0.01%+3mV(额定电流≤3A)；≤0.02%+5mV(额定电流＞3A)

24，串联调整率：线性: ≤0.01%+5mV；负载: ≤100mV

25，纹波 & 噪声(5Hz - 1MHz)：≤1mVrms

（6）高压电源技术参数：

1，单机电压 0-1200V、电流 0-1000A、功率 1.5KW-15KW；

2，支持面板编程，数字键盘操作；

★3，高精度和高分辨率 10mV/1mA；

4，采用高频率开关式结构，支持定电压（CV）、定电流（ CC）模 式自动切换功能；

5，低纹波和低噪音；

6，功能保护齐全，支持 OVP、OCP、OPP、OTP 等保护功能；

7，多种通讯控制接口，标准配置 RS232、RS485、LAN、0-5V/10 数字 IO 通讯接口，支持选配 GPIB/模拟量控制接口；

8，支持 SCPI 协议；

9，支持 List 功能；

10，具有远程补偿功能（电压 600V 以内）；

11，交流输入：单相 AC220V± 10%， 50Hz/60Hz

三相 AC380V± 10%， 50Hz/60Hz

13，直流输出：输出电压 0 -1000V；输出电流 0 -3A

★14，负载调整率：电压 ≤0.1% ；电流 ≤0.1%

★15，电源调解率： 电压 ≤0.1% ；电流 ≤0.2%

16，纹波：电压 ≤0.1% Vrms；电流 ≤0.1% Arms

★17，下降时间：满量程电压空载≤5s(90% -- 10%)

18，编程电压分辨率：1mV

19，编程电流分辨率：10mA

20，读取电压分辨率 ：1mV

21，读取电流分辨率：10mA

22，电压设定精度 ≤±(0.1% + 60mV)

23，电流设定精度 ≤±(0.05% + 50mA)

24，电压读取精度 ≤±(0.1% + 60mV)

25，电流读取精度 ≤±(0.05% + 50mA)

（7）数字多用表技术参数：

1，199,999位数，VFD显示屏

2，双测量/双显示

3，直流电压DCV基本准确度：0.012%

4，测量速度可选，最高可达320次/秒

5，真有效值 (AC, AC+DC) 测量

6，自动/手动換档

7，12种测量功能：AC/DC电压、AC/DC电流、AC+DC电压/电流、2线/4线制电阳、短路蜂鸣、二极管测试、电容、频率、温度

8，多种辅助测量功能：Max./Min.、 REL/REL#、Compare、Hold、dB、 dBm、 Math(MX+B, %, 1/X)

9，数字I/0提供双模式(标准compare和user定义模式）

10，标配RS-232C和USB Device接口(支持USBCDC和USBTMC模式)

11，DC电压：200.000 mV  2.00000 V  20.0000 V  200.000 V  1000.00 V

分辨率： luV         10uV       100pV      1mV         10mV

输入阻抗：11MΩ或＞10GΩ 11MΩ或＞10GΩ 11.1MΩ  10.1MΩ    10MΩ

精度：0.012 + 8     0.012 +5     0.012 + 5   0.012 + 5   0.012 + 5

五、售后服务及其他要求（含安装、调试、培训、维护等）

1、质保期自现场调试投入运行验收日起1年。

2、质保期内（1年）成交供应商接故障报修通知起4小时内作出响应，24小时内派出合格技术人员赶抵采购人现场免费维修；质保期满后供方接故障保修通知起4小时内作出响应，24小时内派出合格技术人员赶抵用户现场维修，酌情收取材料费、人工费，质量问题不解决，服务人员不撤离。

3、对需方运行维修人员免费现场培训。

4、成交人负责安装、调试、并承担因此发生的一切费用。

5、验收的具体方案：

在接到供应商以书面形式提出验收申请后，采购人先将设备送至法定计量机构，获得计量证书后，在5个工作日内及时组织相关专业技术人员，共同参与验收，并出具验收报告，作为支付货款的依据。

6、其他

（1）签订合同日期：自成交通知书发出之日起10个工作日内按时签约。

（2）交货期：自合同签订之日起30个日历天内。

（3）交货地点：南通市崇川区国强路158号。

7、付款

合同签订后，成交供应商缴纳成交价5%作为履约保证金，合同签订后10日内支付合同金额50%预付款，设备获得计量证书后十个工作日内支付合同总金额30%;开箱安装培训完成运行1个月后支付20%。最后一次付款结束后一次性开票。